项目榜单

| 榜单名称 | 介入治疗器械用高性能镍钛形状记忆合金原材料成型工艺研发及国产化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料-先进有色金属材料 |  |  |
| 启动时间 | 2024.01 | 计划完成时间 | 2025.12 |
| 榜单具体内容 | 介入器械用关键原材料Ni-Ti SMA微丝材和毛细管材加工制造是其材料攻关的难点，严重阻碍了高性能镍钛材料的国产化进程。目前，塑性加工尤其是拉拔加工，是生物医用镍钛合金丝材及管材制造的关键环节。解决以上问题需要做到以下几点： 1.通过最佳的熔炼工艺控制合金锭的化学成分与杂质含量； 2.通过最佳的拉拔、热处理和表面处理工艺获得与国外产品性能媲美的国产镍钛材料； 3. 并通过独有的表面处理工艺减少有毒镍离子释放，实现对国外产品的替代甚至超越。 榜单完成以后，拟制备的材料和目前国产材料相比有以下领先性： 1.力学性能更优； 2.生物相容性增加； 3.不易断裂； 4.容易定型； 5.镍离子释放减少。 目前我国下游相关企业的产品升级严重受外资企业原材料卡脖子，本榜单的成功实施将有助于打造我国心脑血管微创介入治疗器械的产业链闭环，突破外资企业技术封锁。完成榜单需要拥有至少2亿元以上医疗器械开发相关的科研设备以及5000平以上的研发场地。 90%的基于镍钛材料的介入器械都是利用其超弹性发挥作用。因此，掌握镍钛材料复杂的相变机理以及其非线性超弹性力学特性，通过最佳的熔炼工艺控制合金锭的化学成分与杂质含量，通过最佳的拉拔和热处理定型工艺优化介入器械在体温下的力学性能，是镍钛原材料开发的重点任务。其加工难点在于，不仅要考虑加工过程中镍钛合金的塑性流动规律，而且要考虑塑性变形对Ni-Ti SMA丝材管材相变温度、形状记忆效应和超弹性的影响。由于Ni-Ti SMA在不同的加载方式、变形温度、变形程度和变形速率下，表现出不同的本构关系和相变机制，尤其它的变形行为极为复杂，其中包括弹性变形、可恢复塑性变形和位错滑移塑性变形，这些复杂的变形行为和相变机制对于生物医用镍钛形状记忆合金丝材和管材的塑性成形拉拔工艺带来了很大的挑战。以上问题是本榜单拟制备的高性能Ni-Ti SMA原材料需要攻克的问题。 ###### 技术性能指标： 分类; 参数. 镍钛丝材 性能指标; 材料满足ASTM F2063-18，GB 24627 要求： 化学成分(wt%): Ni 54.5-57.0, C≤0.02, H≤0.005, N+O≤0.03, Co≤0.05, Cu≤0.01, Cr≤0.01, Fe≤0.05, Nb≤0.025,Ti余量 力学性能：抗拉强度≥1100 MPa, 伸长率≥10% 相变温度Af：≤20℃(±10℃) 表面粗糙度Ra：≤0.2μm 尺寸要求：直径0.02-1 mm，公差<±0.005mm. 镍钛管材 性能指标; 材料满足ASTM F2633-19，GB 24627要求： 化学成分(wt%): Ni 54.5-57.0, C≤0.02, H≤0.005, N+O≤0.03, Co≤0.05, Cu≤0.01, Cr≤0.01, Fe≤0.05, Nb≤0.025,Ti余量 力学性能：抗拉强度≥1100 MPa, 伸长率≥10% 超弹性：上平台应力大于400 MPa，残余延伸率大于0.5% 相变温度Af：≤20℃(±10℃) 表面粗糙度Ra：外表面≤0.2μm，内表面≤0.8μm。 尺寸要求：外径0.25- 7.0 mm，外径公差<±0.01mm, 外径圆度< 0.005 mm，壁厚0.05 - 0.1 mm (±0.005mm) 同心度 < 0.01 mm. ###### 产业化指标： 建立完整的Ni-Ti SMA微丝材和毛细管材加工生产产线，产线包括管式炉、拉拔机等重要生产设备。厂房建筑面积600平米以上。镍钛丝年产能力10万米/每年，镍钛管年产能力1万米/每年。材料通过ISO13485认证和ISO10993认证。 ###### 设备要求: 炉温控制精度<±10℃，退火炉长度>3米，拉拔机拉力>3t。 |
| 榜单效益目标 | ###### 本榜单将突破熔炼、拉拔、热处理和表面改性等关键技术，实现介入器械用高性能形状记忆合金国产化，材料整体指标达到国际先进技术水平，打破国外公司垄断，降低微创介入治疗成本，产生综合的社会和经济效益。 ###### 1） Ni-Ti SMA原材料国产化涉及领域包括材料科学、物理冶金、临床医学等交叉学科，有望突破现有技术瓶颈。 ###### 2） 本项目实施以后，将促使形状记忆合金耗材上下游相关企业提高自身产品质量，提高生物医用钛合金全产业链的整体水平和带动技术革新。 ###### 3） 心脑血管介入器械为我国卫生健康事业重点扶持产业，覆盖面广，经济效益显著。 ###### 4） 有效提高广大心脑血管患者微创手术成功率，社会影响巨大。 ###### 5） 预计每年可产生1亿元人民币的直接经济效益。 |  |  |